## 响应偏离表
标的 | 设备名称 | 分节 | 序号 | 标记 | 招标要求（原文） | 投标响应 | 偏离类型 | 证明材料文件 | 位置 | 判定说明
1 | 钬激光治疗机 |  | 1 |  | 1.用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。 | 临床用途：暂不支持 | 负偏离 | YF_YF-9834Pro_技术规格书.docx | 技术规格书 表行7
1 | 钬激光治疗机 |  | 2 | ▲ | ▲2.最大单脉冲能量5J。（大于5J 为优于） |  | 未响应 |  |  | ★/▲项未在任何资料中出现
1 | 钬激光治疗机 |  | 3 |  | 3.脉冲宽度范围可调：200μs～800μs可调（含此区间范围为满足要求），最窄脉宽和最宽脉宽区间范围≥600μs。 | 脉冲宽度可调范围：200~800μs | 无偏离 | YF_YF-9834Pro_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
1 | 钬激光治疗机 |  | 4 |  | 4.传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm 和1000μm 可选）。 |  | 未响应
1 | 钬激光治疗机 |  | 5 |  | 5.配备的272μm 光纤的最大传输功率≥60W。 | 272μm光纤最大传输功率：84W | 正偏离 | YF_YF-9834Pro_技术规格书.docx | 技术规格书 表行3
1 | 钬激光治疗机 |  | 6 | ▲ | ▲6.光纤终端最大平均输出功率100W。(大于100W 为优于) | 光纤终端最大平均输出功率：140W | 正偏离 | YF_YF-9834Pro_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2
1 | 钬激光治疗机 |  | 7 |  | 7.软光纤最小弯曲半径：200μm 光纤≤4.0cm。 | 200μm软光纤最小弯曲半径：4cm | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 钬激光治疗机 |  | 8 |  | 8.激光耦合效率≥90%。 | 激光耦合效率：96% | 无偏离 | YF_YF-9834Pro_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行3
1 | 钬激光治疗机 |  | 9 |  | 9.护眼指示光：绿光，波长520nm，功率≤5mW。 | 指示光功率：5mW | 无偏离 | YF_YF-9834Pro_技术规格书.docx | 技术规格书 表行6
1 | 钬激光治疗机 |  | 10 |  | 10.控制方式:全触摸彩色控制屏上有软镜模式和硬镜模式。 | 控制方式/软硬镜模式：支持（控制方式:全触摸彩色控制屏上有软镜模式和硬镜模式。） | 无偏离 | YF_YF-9834Pro_技术规格书.docx | 技术规格书 表行5
1 | 钬激光治疗机 |  | 11 |  | 11.冷却系统：内置压缩机制冷。 |  | 未响应
1 | 钬激光治疗机 |  | 12 |  | 12.当200μm 光纤工作半径被弯曲至6mm 时，光纤传输效率≥90%。 | 200μm光纤弯曲6mm时传输效率：83% | 负偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 钬激光治疗机 |  | 13 |  | 13.治疗机可靠性：连续工作8 小时功率无衰减。 | 连续工作无衰减时长：8小时 | 无偏离 | YF_YF-9834Pro_技术规格书.docx | 技术规格书 表行4
1 | 钬激光治疗机 |  | 14 |  | 14.配备电子膀胱肾盂镜：（1）分辨率≥16 万像素，插入管外径：≤8 Fr，器械通道：≥3.6 Fr，工作长度：≥670 mm。（2）可适用于低温等离子、环氧乙烷灭菌。（3）电子内窥镜图像处理器；一体化视频插头，与电子硬镜主机通用，电子硬和软镜自由切换，使用方便快捷。 | 配备电子膀胱肾盂镜：（1）分辨率≥16 万像素，插入管外径：≤8 Fr，器械通道：≥3.6 Fr，工作长度：≥670 mm。（2）可适用于低温等离子、环氧乙烷灭菌。（3）电子内窥镜图像处理器；一体化视频插头，与电子硬镜主机通用，电子硬和软镜自由切换，使用方便快捷。 | 无偏离 | YF_YF-9834Pro_技术规格书.docx | 技术规格书 表行1
1 | 钬激光治疗机 |  | 15 |  | 15.钬激光治疗系统配置要求：（1）Ho:YAG 激光治疗机主机1 台（2）脚踏开关1 个（3）可复用光纤4 根（4）光纤剥离器1 把（5）光纤切割笔1 把（6）手持光纤端面检测仪1 把（7）激光防护镜1 副（8）电子膀胱肾盂镜2 根（9）电子内窥镜图像处理系统1 套 | 钬激光治疗系统配置要求：（1）Ho:YAG 激光治疗机主机1 台（2）脚踏开关1 个（3）可复用光纤4 根（4）光纤剥离器1 把（5）光纤切割笔1 把（6）手持光纤端面检测仪1 把（7）激光防护镜1 副（8）电子膀胱肾盂镜2 根（9）电子内窥镜图像处理系统1 套 | 无偏离 | YF_YF-9834Pro_技术规格书.docx | 技术规格书 表行2
2 | 设备运维技术服务 |  | 1 |  | 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供3 次技术培训，每次培训≥1 天，须由专业技术人员至少就有关安全规范、操作使用、应急处理方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 | 技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供3 次技术培训，每次培训≥1 天，须由专业技术人员至少就有关安全规范、操作使用、应急处理方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 | 无偏离 | YF_服务方案.docx | 服务方案 表行1
2 | 设备运维技术服务 |  | 2 |  | 2、设备运行维护：（1）日常巡检维护：提供设备运行巡检服务，定期至少对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。（2）设备性能维护：每年免费提供≥4 次的设备维护保养服务，维护保养内容至少包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件，并向采购人至少提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单维护记录。（3）应用维护：保证设备年开机率≥95%。 | 设备运行维护：标准配置不含，可按需定制 | 负偏离 | YF_服务方案.docx | 服务方案 表行2