## 响应偏离表
标的 | 设备名称 | 分节 | 序号 | 标记 | 招标要求（原文） | 投标响应 | 偏离类型 | 证明材料文件 | 位置 | 判定说明
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 1.1 |  | 1.1、成像原理：共焦激光成像； | 成像原理：共焦激光成像； | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行9
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 1.2 |  | 1.2、成像光源：≥3 束不同波长段激光（可在以下几种波长中选择：487nm、488nm、660nm、785nm、786nm、820nm）； | 激光光源束数：3束 | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行3
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 1.3 |  | 1.3、接收器:≥3 个独立探测器，可拍摄≥3 种激光成像的眼底照； | 独立探测器数量：2个 | 负偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 1.4 | ▲ | 1.4 、图像最高分辨率1536×1536pixel（注：图像最高分辨率大于1536×1536pixel为优于）； | 图像最高分辨率：1370pixel | 负偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行5
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 1.5 | ▲ | 1.5、屈光补偿：-24.5D～+20D（注：屈光补偿下限为-24.5D且屈光补偿上限为+20D 者，为符合；在此基础上，屈光补偿下限＜-24.5D 且屈光补偿上限＞+20D 者，为优于）； | 屈光补偿范围：-24.5~20D | 无偏离 | BT_BT-6869S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 1.6 |  | 1.6、瞳孔大小：≤3mm； | 最小瞳孔直径：3.21mm | 负偏离 | BT_BT-6869S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 1.7 |  | 1.7、成像范围符合55º×55º、35º×35° 、30º×30º、25º×25°、20º×20°、15 º×15°或单张成像≥130°。 | 成像范围：支持。成像范围符合55º×55º、35º×35° 、30º×30º、25º×25°、20º×20°、15 º×15°或单张成像≥130°。 | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行4
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 2.1 |  | 2.1、有独立成像模式：眼底自发荧光成像、无赤光成像、红外成像、视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）； | 有独立成像模式：暂不支持 | 负偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行2
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 2.2 |  | 2.2、具有实时同步同屏成像模式：FFA+IR（荧光素眼底血管造影+红外反射成像）、FFA+ICGA（荧光素眼底血管造影+吲哚菁绿血管造影）等； | 具有实时同步同屏成像模式：FFA+IR（荧光素眼底血管造影+红外反射成像）、FFA+ICGA（荧光素眼底血管造影+吲哚菁绿血管造影）等； | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行8
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 2.3 |  | 2.3、具有动态造影模式：可对荧光造影的过程进行实时录像并存储； | 具有动态造影模式：可对荧光造影的过程进行实时录像并存储； | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行11
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 2.4 |  | 2.4、具有三维造影或立体成像模式； | 三维造影或立体成像模式：支持（具有三维造影或立体成像模式；） | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行7
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 2.5 |  | 2.5、具有拼图功能. |  | 未响应
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.1 |  | 3.1、主机硬件平台与操作系统相互独立，操作系统可单独进行版本升级或更换； | 主机硬件与操作系统相互独立：支持。主机硬件平台与操作系统相互独立，操作系统可单独进行版本升级或更换； | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.2 |  | 3.2、设备具有触摸屏式操作面板，头部可转动灵活，可方便拍摄视网膜周边区域； | 触摸屏操作面板及可转动头部：支持。设备具有触摸屏式操作面板，头部可转动灵活，可方便拍摄视网膜周边区域； | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.3 |  | 3.3、打印机：报告及影像资料输出用激光打印机1 台； | 打印机：报告及影像资料输出用激光打印机1 台； | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行10
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.4 |  | 3.4、光驱：可刻录DVD 光驱； | 光驱：可刻录DVD 光驱； | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.5 |  | 3.5、≥15 英寸以上液晶显示器（分辨率≥1600x1200）（用于设备操作及图像显示）； | 液晶显示器尺寸：15英寸 | 无偏离 | BT_BT-6869S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行3
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.6 |  | 3.6、扫描摄像主机1 台； | 扫描摄像主机：支持（扫描摄像主机1 台；） | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行13
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.7 |  | 3.7、激光腔单独模块1 台（设备功能单元，可独立更换/维护）； | 激光腔单独模块：支持（激光腔单独模块1 台（设备功能单元，可独立更换/维护）；） | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行6
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.8 |  | 3.8、电源单独模块1 台（设备功能单元，可独立更换/维护）； | 电源单独模块：支持（电源单独模块1 台（设备功能单元，可独立更换/维护）；） | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行12
1 | 视网膜脉络膜造影仪 |  | 3.9 |  | 3.9、配套升降桌或升降架1 台。 | 配套升降桌或升降架：支持（配套升降桌或升降架1 台。） | 无偏离 | BT_BT-6869S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行1
2 | 设备运维技术服务 |  | 1 |  | 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供3 次技术培训，每次培训≥1 天，须由专业技术人员至少就有关安全规范、操作使用、应急处理方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 | 年技术培训次数：3次/年 | 无偏离 | BT_BT-6259X_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
2 | 设备运维技术服务 |  | 2.1 |  | （1）日常巡检维护：提供设备运行巡检服务，定期至少对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 | 日常巡检维护：提供设备运行巡检服务，定期至少对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 | 无偏离 | BT_服务方案.docx | 服务方案 表行1
2 | 设备运维技术服务 |  | 2.2 |  | （2）设备性能维护：每年免费提供≥4 次的设备维护保养服务，维护保养内容至少包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件，并向采购人至少提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单维护记录。 | 年免费维护保养次数：4.1次/年 | 无偏离 | BT_BT-6259X_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行3
2 | 设备运维技术服务 |  | 2.3 |  | （3）应用维护：保证设备年开机率≥95%。 | 设备年开机率：88% | 负偏离 | BT_BT-6259X_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2