## 响应偏离表
标的 | 设备名称 | 分节 | 序号 | 标记 | 招标要求（原文） | 投标响应 | 偏离类型 | 证明材料文件 | 位置 | 判定说明
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 一、4K3D 摄像系统 | 1 | ▲ | ▲1、3D 输出方式：双路光学（每路均可在3D 模式下实现4k，输出4K 视频信号3840*2160）或电子3D ，主机输出分辨率3840*2160，图像帧率≥60 帧/秒，显示比例：16：9。（主机输出分辨率大于3840*2160为优于） | 主机输出分辨率：3840像素 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行5
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 一、4K3D 摄像系统 | 2 |  | 2、触摸屏≥7 英寸，可在触控屏上实现科室选择、图像增强、色调调节、录像、白平衡、保存图片、自动降噪、亮度调节、除烟去雾、3D/2D 切换、图像翻转、景深调节等功能。 | 触摸屏尺寸：6英寸 | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行42
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 一、4K3D 摄像系统 | 3 |  | 3、输出分辨率：可分别输出4K视频信号（≥3840*2160）和全高清视频信号（≥1920*1080P），图像帧率：60 帧/秒。通用影像平台，内含3D 影像模块，可输出4K3D 图像。 | 4K输出分辨率：3840像素 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 一、4K3D 摄像系统 | 4 |  | 4、具有≥2 种输出端口，满足医院多屏同步及转播使用。 | 输出端口种类：3种 | 正偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 一、4K3D 摄像系统 | 5 |  | 5、刻录功能：可通过主机USB接口刻录4k 视频及图片（2D、3D 格式可选/刻录视频可选≥3840*2160P 及≥1920*1080P），主机USB刻录接口可支持对接≥1000G 硬盘，并正常使用。 | USB刻录接口支持硬盘容量：1000G | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行17
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 一、4K3D 摄像系统 | 6 |  | 6、支持升级扩展为4K荧光系统、3D&4K 荧光系统。 | 可升级扩展荧光系统：支持升级扩展为4K荧光系统、3D&4K 荧光系统。 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行46
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 1、4K 采集摄像头 | 1.1 |  | 1.1 数量：1 个 | 4K采集摄像头数量：1个 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行41
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 1、4K 采集摄像头 | 1.2 |  | 1.2 4K 采集摄像头采用CMOS 图像传感器，感光波段：370nm——1000nm(包含此区间范围为满足要求），像素≥800 万，分辨率≥3840*2160P。 | 感光波段：370~1000nm | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行47
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 1、4K 采集摄像头 | 1.3 |  | 1.3 全数字化摄像头，数字化信号传输，具备≥2 倍光学变焦功能，具备≥5 倍电子放大功能，支持变焦功能。 | 光学变焦倍数：3倍 | 正偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行45
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 1、4K 采集摄像头 | 1.4 |  | 1.4 ≥3 个按键设置，多功能切换，实现白平衡、拍照、录像等功能，并支持按键功能自定义。 | 摄像头按键数量：4个 | 正偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行25
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 1、4K 采集摄像头 | 1.5 |  | 1.5 摄像头可低温等离子消毒灭菌。 | 摄像头低温等离子消毒灭菌：支持（摄像头可低温等离子消毒灭菌。） | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行6
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 1、4K 采集摄像头 | 1.6 |  | 1.6 无需转接头可兼容其他品牌的2D 内镜（腹腔镜/宫腔镜）镜头。 |  | 未响应
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 2、4K 腹腔镜内窥镜 | 2.1 |  | 2.1 数量：2 条 | 4K腹腔镜内窥镜数量：2条 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行30
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 2、4K 腹腔镜内窥镜 | 2.2 |  | 2.2、直径10mm，30°腹腔镜，长度≥300mm。 | 4K腹腔镜长度：310mm | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行29
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 2、4K 腹腔镜内窥镜 | 2.3 |  | 2.3 视野角：≥75°。 | 4K腹腔镜视野角：110° | 正偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行44
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 二、配套4K 采集摄像头，4K 腹腔镜内窥镜。 / 2、4K 腹腔镜内窥镜 | 2.4 |  | 2.4 支持高温高压灭菌和低温等离子灭菌。 | 4K腹腔镜灭菌方式：选配（需另行采购） | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行52
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 1 |  | 1、数量：2 条 | 3D内窥镜数量：1条 | 负偏离 | TH_TH-4520_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行3
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 2 |  | 2、内窥镜类型：支持采用高温高压、低温等离子等多种灭菌方式进行灭菌。 | 内窥镜类型：暂不支持 | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行16
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 3 | ▲ | ▲3、像素800 万，分辨率≥3840*2160P。（像素大于800 万为优于） | 3D内窥镜像素：725万 | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行36
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 4 |  | 4、工作长度≥300mm。 | 3D内窥镜工作长度：310mm | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行12
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 5 |  | 5、工作直径10mm——12mm（工作直径包含此区间范围为满足要求）。 | 3D内窥镜工作直径：10~12mm | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行8
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 6 |  | 6、视向角30°。 | 3D内窥镜视向角：30° | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行13
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 7 |  | 7、最大景深≥110mm。 | 3D内窥镜最大景深：110mm | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行26
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 8 |  | 8、视野范围≥75°。 | 3D内窥镜视野范围：77° | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 三、配套3D 内窥镜 | 9 |  | 9、≥3 个按键设置，多功能切换，实现白平衡、拍照、录像、3D/2D切换等功能，并支持按键功能自定义。 | 3D内窥镜按键数量：3个 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行24
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 四、配套LED 冷光源 | 1 |  | 1、数量：1 台 | LED冷光源数量：1台 | 无偏离 | TH_TH-4520_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 四、配套LED 冷光源 | 2 | ▲ | ▲2、采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7 英寸，LED 色温3000—7000K(LED 色温包含此区间范围为满足要求），光源LED 灯泡工作寿命50000 小时，在白光照明模式下，显色指数≥90。（灯泡工作寿命大于50000 小时为优于） | LED灯泡工作寿命：3030000分钟 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行35 | 单位换算：3030000分钟 = 50500小时
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 四、配套LED 冷光源 | 3 |  | 3、具有待机功能，支持光源独立开关操作。 | 光源待机及独立开关：支持（具有待机功能，支持光源独立开关操作。） | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行2
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 四、配套LED 冷光源 | 4 |  | 4、导光束插口有保护装置，避免人眼意外伤害。 | 导光束插口保护装置：支持（导光束插口有保护装置，避免人眼意外伤害。） | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行21
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 四、配套LED 冷光源 | 5 |  | 5、支持调节亮度大小，实时显示光源亮度值。 | 亮度调节及实时显示：支持调节亮度大小，实时显示光源亮度值。 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行19
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 四、配套LED 冷光源 | 6 |  | 6、在“白光”照明模式下，光源输出总光通量≥700Lm。 | 白光模式总光通量：755Lm | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行27
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 四、配套LED 冷光源 | 7 |  | 7、通用导光束≥2 条，长度≥2米，通光孔径≥4.8mm，可与光学腔镜镜头匹配。 | 通用导光束数量：2条 | 无偏离 | TH_TH-4520_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行4
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 1、4K3D 医用显示器 | 1.1 |  | 1.1 数量：1 台 | 4K3D医用显示器数量：1台 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行28
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 1、4K3D 医用显示器 | 1.2 |  | 1.2 尺寸≥32 英寸 | 4K3D显示器尺寸：28英寸 | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行37
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 1、4K3D 医用显示器 | 1.3 |  | 1.3 3D 影像分辨率≥3840 ×2160P 分辨率，无频闪，在显示3D 图像时，具有视差调节功能，能根据用户需求调节3D 图像立体感。 | 4K3D显示器3D影像分辨率：3850像素 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行15
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 1、4K3D 医用显示器 | 1.4 |  | 1.4 视角（水平/ 垂直）：≥150°/ 150°。 | 4K3D显示器视角(水平/垂直)：150° | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行9
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 1、4K3D 医用显示器 | 1.5 |  | 1.5 具有≥2 种视频端口，支持4K3D 影像输入和输出。 | 4K3D显示器视频端口种类：2种 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行33
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 2、4K 医用显示器 | 2.1 |  | 2.1 数量：1 台 | 4K医用显示器数量：1台 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行43
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 2、4K 医用显示器 | 2.2 |  | 2.2 尺寸：≥55 英寸，防眩及硬涂层 | 4K显示器尺寸：39寸 | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行38 | 单位换算：39寸 = 39英寸
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 2、4K 医用显示器 | 2.3 |  | 2.3 分辨率≥3840*2160P，显示屏亮度≥700cd/㎡。 | 4K显示器分辨率：3840像素 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行20
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 2、4K 医用显示器 | 2.4 |  | 2.4 可视角度≥150°，显示比例16：9，对比度≥1100:1。 | 4K显示器可视角度：150° | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行23
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 五、医用显示器 / 2、4K 医用显示器 | 2.5 |  | 2.5 可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数。 | 画面参数可预设：可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数。 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行22
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 六、气腹机 | 1 |  | 1、数量：1 台 | 气腹机数量：1台 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行10
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 六、气腹机 | 2 |  | 2、最大气流量≥40L/min，实际流量精度显示到≤1L；压力设置范围：5mmHg~25mmHg，实际压力显示精度≤0.1mmHg。 | 最大气流量：40L/min | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行49
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 六、气腹机 | 3 |  | 3 、设置流量的调节范围：1L/min ～40L/min。 | 设置流量调节范围：-6.37~48L/min | 正偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行40
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 六、气腹机 | 4 |  | 4、气体加热：具备CO₂ 气体加热功能，自动加热。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。 | 气体加热：具备CO₂ 气体加热功能，自动加热。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行7
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 六、气腹机 | 5 |  | 5、具备自动排烟功能，保证手术视野始终清晰。 | 自动排烟：具备自动排烟功能，保证手术视野始终清晰。 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行1
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 六、气腹机 | 6 |  | 6、容量模式选择：容量模式可以在儿童模式、成人模式、肥胖模式之间切换。 | 容量模式选择：标准配置不含，可按需定制 | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行18
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 六、气腹机 | 7 |  | 7、具备除雾功能，气腹机能够开启自动除雾功能。 | 自动除雾：具备除雾功能，气腹机能够开启自动除雾功能。 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行51
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 七、专用屏幕台车 / 1、专用屏幕台车 | 1.1 |  | 1.1 数量：1 辆 | 55英寸屏幕台车数量：1辆 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行4
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 七、专用屏幕台车 / 1、专用屏幕台车 | 1.2 |  | 1.2 尺寸：专用55 英寸 | 台车适配屏幕尺寸：55英寸 | 无偏离 | TH_TH-4520_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 七、专用屏幕台车 / 2、专用屏幕台车 | 2.2 |  | 2.2 数量：1 辆 | 32英寸屏幕台车数量：1辆 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 七、专用屏幕台车 / 2、专用屏幕台车 | 2.3 |  | 2.3 尺寸：专用32 英寸 |  | 未响应
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 七、专用屏幕台车 | 3 |  | 3、高度可调，屏幕支架可360度旋转，带储物抽屉，方便实用。 | 台车高度可调/旋转/储物：支持（高度可调，屏幕支架可360度旋转，带储物抽屉，方便实用。） | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 八、3D 眼镜 | 1 |  | 1、3D 眼镜：5 副眼镜式、5 副夹片式。 | 3D眼镜数量(眼镜式、夹片式各)：3.8副 | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行3
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 九、配置适合腹腔镜及开腹手术使用电刀： | 1 |  | 1、数量：1 台 | 电刀数量：1台 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行48
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 九、配置适合腹腔镜及开腹手术使用电刀： | 2 |  | 2、功能：配置适合腹腔镜及开腹手术使用。 | 功能：配置适合腹腔镜及开腹手术使用。 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 九、配置适合腹腔镜及开腹手术使用电刀： | 3 |  | 3、适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。 | 适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行39
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 九、配置适合腹腔镜及开腹手术使用电刀： | 4 |  | 4、脚踏开关连接≥2 个：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关，具备6 孔及4 孔的脚控接口。 | 脚踏开关连接数量：3个 | 正偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行31
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 十、配置腹腔镜器械一套： | 1 |  | 1、腹腔镜：5mm 分离钳3 把，5mm剪子1 把，5mm 无损伤抓钳1 把，5mm 带齿抓钳1 把，5mm 穿刺针1个，拨棒1 个，5mm 电钩1 套，吸引器1 套，10mm 戳卡2 套(带保护穿刺针)，5mm 戳卡3 套(带保护穿刺针)，5mm 持针器1 把，10mm 大钢抓钳（子宫抓钳）1 把，5mm 小钢抓钳（子宫抓钳）1 把，二氧化碳泵管1 根，转换器1 套，气腹针1 个。 | 腹腔镜：5mm 分离钳3 把，5mm剪子1 把，5mm 无损伤抓钳1 把，5mm 带齿抓钳1 把，5mm 穿刺针1个，拨棒1 个，5mm 电钩1 套，吸引器1 套，10mm 戳卡2 套(带保护穿刺针)，5mm 戳卡3 套(带保护穿刺针)，5mm 持针器1 把，10mm 大钢抓钳（子宫抓钳）1 把，5mm 小钢抓钳（子宫抓钳）1 把，二氧化碳泵管1 根，转换器1 套，气腹针1 个。 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行50
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 十、配置腹腔镜器械一套： | 2 |  | 2、肌瘤旋切一套：举宫杯1 套，5mm 肌瘤钻1 个，10mm 肌瘤钻1个，10mm 引导棒1 个，15mm 碎宫器1 个，5mm 碎宫器1 个，10-15mm 扩张器1 个，15mm 穿刺器1 套，10mm 拨棒，15-10 转换器1 个，15mm-5mm 转换器1 个，子宫抓钳2 把（一大一小），电动马达手柄1 个，电动马达内芯1 个，肌瘤旋切器1 台，连接线1 根等。 | 肌瘤旋切一套：部分支持（完整功能需升级版本） | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行11
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 十一、妇科电动检查床： | 1 |  | 1、数量：1 张。 | 妇科电动检查床数量：1张 | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行34
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 十一、妇科电动检查床： | 2 |  | 2、产品材质:不锈钢床架、床垫采用加厚皮革硬质高强度海绵，防静电。床垫有防水材料，设有可推拉污物接水桶，适用于妇科冲洗。 | 检查床材质：支持。产品材质:不锈钢床架、床垫采用加厚皮革硬质高强度海绵，防静电。床垫有防水材料，设有可推拉污物接水桶，适用于妇科冲洗。 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 十一、妇科电动检查床： | 3 |  | 3、具有带刹车的方向轮。 | 带刹车方向轮：支持（具有带刹车的方向轮。） | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 十一、妇科电动检查床： | 4 |  | 4、具有三方位控制开关。 |  | 未响应
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 十一、妇科电动检查床： | 5 |  | 5、额定承重≥135kg。 | 额定承重：105kg | 负偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行14
1 | 4K3D 腹腔镜摄像系统 | 十一、妇科电动检查床： | 6 |  | 6、小腿拖和胶蹬高低，长短可调，适宜患者不同体型要求。 | 腿托胶蹬可调：支持（小腿拖和胶蹬高低，长短可调，适宜患者不同体型要求。） | 无偏离 | TH_TH-4520_技术规格书.docx | 技术规格书 表行32
2 | 设备运维技术服务 | 设备运维技术服务要求如下： | 1 |  | 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供3 次技术培训，每次培训≥1 天，须由原厂专业技术人员至少就有关安全规范、操作使用、应急处理方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 |  | 未响应
2 | 设备运维技术服务 | 设备运维技术服务要求如下： / 2、设备运行维护： | 2.1 |  | 2.1 常巡检维护：提供设备运行巡检服务，定期至少对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 | 常巡检维护：提供设备运行巡检服务，定期至少对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 | 无偏离 | TH_服务方案.docx | 服务方案 表行1
2 | 设备运维技术服务 | 设备运维技术服务要求如下： / 2、设备运行维护： | 2.2 |  | 2.2 设备性能维护：每年提供≥4 次的设备维护保养服务，维护保养内容至少包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件，并向采购人至少提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单维护记录。 | 每年维护保养次数：4.22次/年 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第2页
2 | 设备运维技术服务 | 设备运维技术服务要求如下： / 2、设备运行维护： | 2.3 |  | 2.3 应用维护：保证设备年开机率≥95% | 设备年开机率：95% | 无偏离 | TH_TH-8394S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1