## 响应偏离表
标的 | 设备名称 | 分节 | 序号 | 标记 | 招标要求（原文） | 投标响应 | 偏离类型 | 证明材料文件 | 位置 | 判定说明
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.1 |  | 能量传输方式：射频能量 | 能量传输方式：射频能量 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行20
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.2 |  | 加热温度：＞100℃ | 加热温度：105℃ | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.3 |  | 热能传导形式：高温蒸汽对流 | 热能传导形式：高温蒸汽对流 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.4 |  | 电源输入：≤10A | 电源输入电流：9360mA | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页 | 单位换算：9360mA = 9.36A
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.5 |  | 输入电压：至少包含100V-240V | 输入电压范围：100~240V | 无偏离 | RG_RG-4241S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行3
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.6 |  | 输出频率：至少包含50-60Hz | 输出频率范围：50~60Hz | 无偏离 | RG_RG-4241S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.7 | ★ | 输出方式：连续冷凝蒸汽治疗 | 输出方式：连续冷凝蒸汽治疗 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.8 |  | 预防措施：具备电磁兼容性(EMC) | 预防措施：部分支持（完整功能需升级版本） | 负偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.9 |  | 操作界面：通过专用显示屏操作 | 操作界面：通过专用显示屏操作 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.9.1 | ★ | 专用显示屏≥12 英寸 |  | 未响应 |  |  | ★/▲项未在任何资料中出现
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.9.2 | ★ | 专用显示屏为彩色触摸屏 | 彩色触摸屏：支持（专用显示屏为彩色触摸屏） | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.9.3 |  | 专用显示屏：显示器至少可通过屏幕按钮、图标和菜单与热蒸汽治疗设备交互，可穿戴手套进行触摸交互。 | 专用显示屏：显示器至少可通过屏幕按钮、图标和菜单与热蒸汽治疗设备交互，可穿戴手套进行触摸交互。 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行16
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.9.4 |  | 屏幕可折叠 | 屏幕可折叠：支持（屏幕可折叠） | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行11
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.9.5 |  | 开机启动自检具备进度条显示，且设备运行自检时有状态指示灯提示 | 自检进度条及状态指示灯：支持（开机启动自检具备进度条显示，且设备运行自检时有状态指示灯提示） | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行4
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.9.6 |  | 设备与耗材连接后屏幕有可视化提示 | 耗材连接可视化提示：标准配置不含，可按需定制 | 负偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行2
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.10 |  | 数据传导：至少具备USB 端口，可至少经由USB 端口供授权维护人员导出治疗数据，最多可存储≥1000 条手术记录 | 手术记录存储容量：1040条 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行9
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.11 |  | 液体输送装置：至少具备滚轮泵 | 液体输送装置：至少具备滚轮泵 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行3
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.12 |  | 生理盐水泵进出方向彩色标记，便于术中操作，确保手术安全 | 盐水泵进出方向彩色标记：支持（生理盐水泵进出方向彩色标记，便于术中操作，确保手术安全） | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.13 |  | 导管冷却方式：至少包含生理盐水冲洗降温 | 导管冷却方式：至少包含生理盐水冲洗降温 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行13
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.14 |  | 安全标准：至少符合GB 9706.1-2020 | 安全标准：至少符合GB 9706.1-2020 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行8
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.15 |  | 具有设备操作前自检：灌注时长≥30 秒 | 操作前自检灌注时长：34秒 | 正偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行19
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.16 | ★ | 治疗过程中具备持续冲洗功能，保障术野清晰 | 持续冲洗功能：支持（治疗过程中具备持续冲洗功能，保障术野清晰） | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行21
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.17 |  | 主机重量：≥20kg | 主机重量：20000g | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行6 | 单位换算：20000g = 20kg
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.18 |  | 电源线长度：≥2.5 米 | 电源线长度：2.68米 | 无偏离 | RG_RG-4241S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.19 |  | 具备输水装置支架 | 输水装置支架：具备输水装置支架 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行18
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.20 |  | 具备一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械端口 | 一次性治疗器械端口：具备一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械端口 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行22
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.21 |  | 至少配置一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械电缆、射频能量导线、开关和热电偶的连接线 | 器械连接线配置：支持。至少配置一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械电缆、射频能量导线、开关和热电偶的连接线 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行10
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.22 |  | 主机配备精密液体输送装置，可精确控制冲洗液流 | 精密液体输送装置：支持（主机配备精密液体输送装置，可精确控制冲洗液流） | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行1
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.23 |  | 具备双侧通风口 | 双侧通风口：具备双侧通风口 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 1.24 |  | 具备扬声器 | 扬声器：具备扬声器 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 2.1 |  | 主机系统内配置，具备功能有： |  | 不判分 |  |  | 引导句/标题行，不判分
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 2.2 |  | 具备系统启动提示功能 | 系统启动提示：具备系统启动提示功能 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行17
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 2.3 |  | 具备治疗监测和警告功能：在治疗不足、治疗时间不足，以及其他可能需要使用过程中干预的警告 | 具备治疗监测和警告功能：选配（需另行采购） | 负偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行14
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 2.4 |  | 具备治疗就绪提示功能：当系统准备好执行治疗时发出提示 | 具备治疗就绪提示功能：当系统准备好执行治疗时发出提示 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行12
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 2.5 |  | 具备灌注成功提示功能：在成功灌注之后执行全面治疗时发出的提示 | 具备灌注成功提示功能：在成功灌注之后执行全面治疗时发出的提示 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行7
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 2.6 |  | 具备错误消息监测和提示功能 | 错误消息监测和提示：具备错误消息监测和提示功能 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行5
1 | 热蒸汽治疗设备 |  | 2.7 |  | 具备严重错误消息提示功能 | 严重错误消息提示：具备严重错误消息提示功能 | 无偏离 | RG_RG-4241S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行15