## 响应偏离表
标的 | 设备名称 | 分节 | 序号 | 标记 | 招标要求（原文） | 投标响应 | 偏离类型 | 证明材料文件 | 位置 | 判定说明
1 | 床旁血液净化系统 |  | 1 |  | 可进行成人及儿童，体外循环血量要小于等于100ml） | 体外循环血量：110ml | 负偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行1
1 | 床旁血液净化系统 |  | 2 |  | 中文版操作系统，方便医护人员操作 | 中文操作系统：选配（需另行采购） | 负偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行6
1 | 床旁血液净化系统 |  | 3 |  | 具有≥4 个泵 | 泵数量：3个 | 负偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行8
1 | 床旁血液净化系统 |  | 4 |  | 可进行前稀释、后稀释、在CVVHDF 模式下可前后同时稀释治疗 | 稀释方式：部分支持（完整功能需升级版本） | 负偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行4
1 | 床旁血液净化系统 |  | 5 |  | 使用非侵入式的压力传感器，和血液不接触，减少血液污染的机会 | 非侵入式压力传感器：支持（使用非侵入式的压力传感器，和血液不接触，减少血液污染的机会） | 无偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行9
1 | 床旁血液净化系统 |  | 6 |  | 拥有2 个夹管阀，治疗模式转换一键触控，不需要拆卸耗材及暂停治疗 | 夹管阀数量：1个 | 负偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行7
1 | 床旁血液净化系统 |  | 7 |  | 血泵流速：10ml/min-450ml/min；透析液流速范围：0-8000ml/h；患者脱水速率：0-1800 ml/h；注射器泵：持续流量0.1~20m1／h 0.l-5ml／每次最大给药量 | 血泵流速：10~450ml/min | 无偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行5
1 | 床旁血液净化系统 |  | 8 |  | 监测范围：动脉压：-250-+450mmHg，精确度：+/-15 mmHg，静脉压：-50-+350mmHg，精确度：+/-5 mmHg 滤器压：-50-+450mmHg，精确度：+/-15 mmHg 废液压：-350-+400 mmHg，精确度：+/-15 mmHg |  | 未响应
1 | 床旁血液净化系统 |  | 9 |  | 拥有恒定的加温器，温度控制范围：33℃-43℃ | 温度控制范围：37~43℃ | 负偏离 | QM_QM-2776_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
1 | 床旁血液净化系统 |  | 10 |  | 自动预冲系统：自动完成膜内、膜外预冲 | 自动预冲系统：自动完成膜内、膜外预冲 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第1页
1 | 床旁血液净化系统 |  | 11 |  | 至少4 个独立电子秤, 秤量范围0-11kg | 独立电子秤数量：4个 | 无偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行10
1 | 床旁血液净化系统 |  | 12 |  | 工作电源：230v±10％，50Hz；电源故障时后备电源续用10 分钟以上(所有泵都运转) | 后备电源续用时间：10分钟 | 无偏离 | QM_QM-2776_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行3
1 | 床旁血液净化系统 |  | 13 |  | 治疗记录：长达60 小时以上患者治疗参数存储 | 治疗参数存储时长：60小时 | 无偏离 | QM_QM-2776_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2
1 | 床旁血液净化系统 |  | 14 |  | 可以实现枸橼酸抗凝，在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制， |  | 未响应
1 | 床旁血液净化系统 |  | 15 |  | 可独立完成连续静静脉血液滤过(CVVH)、连续静静脉血液透析(CVVHD)、连续静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、缓慢持续超滤(SUCF)、血液灌流/吸附(HP)、血浆分离/置换(TPE)等治疗模式；支持儿童治疗模式 | 治疗模式：可独立完成连续静静脉血液滤过(CVVH)、连续静静脉血液透析(CVVHD)、连续静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、缓慢持续超滤(SUCF)、血液灌流/吸附(HP)、血浆分离/置换(TPE)等治疗模式；支持儿童治疗模式 | 无偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行3
1 | 床旁血液净化系统 |  | 17 |  | 具有智能检测、报警功能，具有自动化操作功能，具有友好的人机界面（故障自动报告、自动操作培训等） | 智能检测报警及自动化操作：支持。具有智能检测、报警功能，具有自动化操作功能，具有友好的人机界面（故障自动报告、自动操作培训等） | 无偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行2
1 | 床旁血液净化系统 |  | 19 |  | 提供医疗器械注册证 | 医疗器械注册证：暂不支持 | 负偏离 | QM_QM-2776_技术规格书.docx | 技术规格书 表行11
1 | 床旁血液净化系统 |  | 20 |  | 投标文件中需附上产品说明书（若整体较多，可附部分：体现产品原理及用途） |  | 未响应
5 | 红外辐照治疗装置 | 1、治疗源 | 1.1 |  | 治疗光源：卤素光源 | 治疗光源：卤素光源 | 无偏离 | QM_QM-1220X_技术规格书.docx | 技术规格书 表行2
5 | 红外辐照治疗装置 | 1、治疗源 | 1.2 | ★ | 输出功率：≥750w | 输出功率：645W | 负偏离 | QM_QM-1220X_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行3
5 | 红外辐照治疗装置 | 1、治疗源 | 1.3 |  | 辐照度：≥225mW/c ㎡ | 辐照度：295mW/cm² | 正偏离 | QM_QM-1220X_技术规格书.docx | 技术规格书 表行6
5 | 红外辐照治疗装置 | 1、治疗源 | 1.4 |  | 有效治疗波段：400nm---1400nm | 有效治疗波段：400~1400nm | 无偏离 | QM_QM-1220X_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
5 | 红外辐照治疗装置 | 1、治疗源 | 1.5 |  | 治疗深度≥7CM | 治疗深度：7cm | 无偏离 | QM_QM-1220X_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2
5 | 红外辐照治疗装置 | 2、照射光斑面积 | 2.1 |  | 照射光斑直径≥70cm | 照射光斑直径：75cm | 无偏离 | QM_QM-1220X_技术规格书.docx | 技术规格书 表行1
5 | 红外辐照治疗装置 | 2、照射光斑面积 | 2.2 |  | 照射光斑面积≥3848 c ㎡ | 照射光斑面积：4595cm² | 正偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第2页
5 | 红外辐照治疗装置 | 3、过滤器 | 3.1 |  | 水夹层过滤器 | 水夹层过滤器：支持（水夹层过滤器） | 无偏离 | QM_QM-1220X_技术规格书.docx | 技术规格书 表行3
5 | 红外辐照治疗装置 | 3、过滤器 | 3.2 |  | 过滤器有效口径≥95mm | 过滤器有效口径：73mm | 负偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第2页
5 | 红外辐照治疗装置 |  | 4 |  | 欧盟CE 认证 | 欧盟CE认证：支持（欧盟CE 认证） | 无偏离 | QM_QM-1220X_技术规格书.docx | 技术规格书 表行5
5 | 红外辐照治疗装置 |  | 5 |  | 配备：红光滤波片（促进创面愈合，代替红光） | 配备：红光滤波片（促进创面愈合，代替红光） | 无偏离 | QM_QM-1220X_技术规格书.docx | 技术规格书 表行4
8 | 胰岛素泵 |  | 1 |  | 基础率时段：≥48 段。 | 基础率时段数：48段 | 无偏离 | QM_QM-5448S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
8 | 胰岛素泵 |  | 2 |  | 基础率最小精度：0.05 IU/h。 |  | 未响应
8 | 胰岛素泵 |  | 3 |  | 注射精度：≤±5%。 | 注射精度：5% | 无偏离 | QM_QM-5448S_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2
8 | 胰岛素泵 |  | 4 |  | 输注马达控制模式：双C 马达输注。 | 输注马达控制模式：双C 马达输注。 | 无偏离 | QM_QM-5448S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行4
8 | 胰岛素泵 |  | 5 |  | 输注马达工作模式：生理脉冲式输注。 | 输注马达工作模式：生理脉冲式输注。 | 无偏离 | QM_QM-5448S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行1
8 | 胰岛素泵 |  | 6 |  | 报警检测：24 小时自动检测，中英文在线报警提示，报警模式有蜂鸣、振动和时间报警 | 报警检测：24 小时自动检测，中英文在线报警提示，报警模式有蜂鸣、振动和时间报警 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第3页
8 | 胰岛素泵 |  | 7 |  | 使用电池：7 号普通电池 |  | 未响应
8 | 胰岛素泵 |  | 8 |  | 操作系统：中英文操作系统 |  | 未响应
8 | 胰岛素泵 |  | 9 |  | 泵用管道要求：管道带有分离器装置 | 泵用管道要求：管道带有分离器装置 | 无偏离 | QM_QM-5448S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行3
8 | 胰岛素泵 |  | 10 |  | 基础率特殊模式：具备临时基础率模式 | 基础率特殊模式：具备临时基础率模式 | 无偏离 | QM_QM-5448S_技术规格书.docx | 技术规格书 表行2
8 | 胰岛素泵 |  | 11 |  | 特殊保护模式：具有键盘锁功能 | 特殊保护模式：具有键盘锁功能 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第3页
8 | 胰岛素泵 |  | 12 |  | 安全设置:>50 种独立的安全系统程序监视 |  | 未响应
12 | 激光治疗仪 |  | 1 |  | 激光类型：Q 开关Nd：YAG | 激光类型：Q 开关Nd：YAG | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行3
12 | 激光治疗仪 |  | 2 |  | 激光波长：1064nm | 激光波长：1064nm | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行7
12 | 激光治疗仪 |  | 3 |  | 脉冲宽度：4ns | 脉冲宽度：4ns | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行5
12 | 激光治疗仪 |  | 4 |  | 光斑大小：8-10μm | 光斑大小：8~10μm | 无偏离 | QM_QM-9932II_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行3
12 | 激光治疗仪 |  | 5 |  | 激光能量：0.5-25mJ |  | 未响应
12 | 激光治疗仪 |  | 6 |  | 空气爆破：＜4mJ | 空气爆破能量：3mJ | 无偏离 | QM_QM-9932II_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行2
12 | 激光治疗仪 |  | 7 |  | 瞄准光：红色半导体激光，637nm，亮度连续可调 | 瞄准光波长：637nm | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行8
12 | 激光治疗仪 |  | 8 |  | 圆锥角：16 度 | 圆锥角：16度 | 无偏离 | QM_QM-9932II_检测报告.jpg | 检测报告 第1页 表行1
12 | 激光治疗仪 |  | 9 |  | 爆破方式：1、2 和3 个脉冲 |  | 未响应
12 | 激光治疗仪 |  | 10 |  | 后补偿：30，100，200 微米，可根据能量大小调节补偿值，确保安全； | 后补偿：30，100，200 微米，可根据能量大小调节补偿值，确保安全； | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行2
12 | 激光治疗仪 |  | 11 |  | 裂隙灯类型：CSO 型 | 裂隙灯类型：CSO 型 | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行9
12 | 激光治疗仪 |  | 12 |  | 放大倍率：三种倍率可调，10X、16X、25X | 放大倍率：三种倍率可调，10X、16X、25X | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行4
12 | 激光治疗仪 |  | 13 |  | 冷却方式：空气冷却 | 冷却方式：空气冷却 | 无偏离 | 产品综合样本.pdf | 产品综合样本 第4页
12 | 激光治疗仪 |  | 14 |  | 适应症：虹膜切除、晶体前囊清洁、晶体后囊切除 | 适应症：虹膜切除、晶体前囊清洁、晶体后囊切除 | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行1
12 | 激光治疗仪 |  | 15 |  | 升级模式：可与532 眼底激光组成前后节激光联合治疗平台 | 升级模式：可与532 眼底激光组成前后节激光联合治疗平台 | 无偏离 | QM_QM-9932II_技术规格书.docx | 技术规格书 表行6